项目名称：造血干细胞移植仓和空气消毒机维护保养采购项目                项目编号：FW202607032

附件1：
造血干细胞移植仓和空气消毒机维护保养采购项目(FW202607032)采购需求
	技术参数需求
	移动式造血干细胞移植仓维护保养

一、设备信息

1、设备名称：移动式造血干细胞移植仓
2、规格型号：AG-P.L 型

3、生产日期：2021年8月
4、生产厂家：威海艾佳医用设备有限公司

5、近期保养时间：2025年2月（设备三年维保期内的保养）

（注：移动式造血干细胞移植仓共计有6台）

二、服务需求

1、具备原厂授权资质（提供授权材料）；
2、维护保养后保障洁净罩内空气洁净度：洁净罩内达到百级(ISO 5级)洁净水平(提供第三方检测机构出具的检测报告)；

3、整机细菌杀灭性能：运行≤30分钟对不小于30m³的房间自然菌杀灭率≥99.9％（提供具有CMA认证标识的检测报告)；

4、整机细菌杀灭性能：运行≤20分钟对不小于20m³的试验舱白色葡萄球菌杀灭率≥99.99％（提供具有CMA认证标识的检测报告)；

5、整机对气态污染物(甲醛)的洁净空气量CADR值≥900m³/h(提供具有CMA认证标识的检测报告)；

6、整机对气态污染物(TVOC)的洁净空气量CADR值≥900m³/h(提供具有CMA认证标识的检测报告)；

7、整机臭氧残留：在开机状态下测试60分钟，臭氧残留量为≤0.006mg/m³(提供具有CMA认证 标识的检测报告)；

8、提供报价明细清单（包括但不限于配件名称、数量、单价等）。

水平送风式等离子空气消毒机维护保养

一、设备信息

1、设备名称：水平送风式等离子空气消毒机

2、规格型号：AG-P.H 型

3、生产日期：2021年8月
4、生产厂家：威海艾佳医用设备有限公司

5、近期保养时间：2025年2月（设备三年维保期内的保养）

（注：水平送风式等离子空气消毒机共计有6台）

二、服务需求

1、具备原厂授权资质（提供授权材料）；

2、维护保养后保障病房周边区空气洁净度：洁净罩内达到千级(ISO 6级)洁净水平(提供第三方检测机构出具的检测报告)；

3、整机细菌杀灭性能：运行≤30分钟对不小于30m³的房间自然菌杀灭率≥99.9％（提供具有CMA认证标识的检测报告)；

4、整机细菌杀灭性能：运行≤20分钟对不小于20m³的试验舱白色葡萄球菌杀灭率≥99.99％（提供具有CMA认证标识的检测报告)；

5、整机对气态污染物(甲醛)的洁净空气量CADR值≥900m³/h(提供具有CMA认证标识的检测报告)；

6、整机对气态污染物(TVOC)的洁净空气量CADR值≥900m³/h(提供具有CMA认证标识的检测报告)；

7、整机臭氧残留：在开机状态下测试60分钟，臭氧残留量为≤0.006mg/m³(提供具有CMA认证标识的检测报告)；

8、提供报价明细清单（包括但不限于配件名称、数量、单价等）。



	▲商务条款
	 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。

二、服务期限：自合同签订之日起1年。

三、服务的地点：广西百色市右江区（右江民族医学院附属医院指定地点）。

四、报价必须包含以下部分，包括：

1.服务的价格；

2.必要的保险费用和各项税金；

3.包含本项目所有成果及服务内容、所涉及的人工费、必要的材料费、税金、不可预见开支等其它所有成本费用的总和。供应商必须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在本项目实施过程中，竞标总价不予调整，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

五、服务人员要求：

11.专属团队：成交供应商须为本项目组建专属、稳定的技术服务团队，团队成员须为供应商正式员工（提供响应文件提交截止之日前至少连续3个月社保缴纳证明）。

2.项目经理：须具备5年以上维保项目管理经验。

3.现场服务工程师：至少2名，且必须具有医疗官方颁发的设备有效的原厂认证工程师资质证书。

4.人员变更限制：服务期内，未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自更换项目核心人员（项目经理、现场服务工程师）。如有合理理由确需更换，须提前30天向采购人提出书面申请，并提供不低于原资质和经验的替代人员资料，经采购人审核同意后方可更换。
六、备件管理要求：

1.原厂备件：所有更换的备件必须为原厂生产的、未拆封、无瑕疵、来源合法的全新备件，并符合中国相关法律法规及医疗器械监管要求。

2.备件来源证明：成交供应商须提供备件的合法来源证明文件（如与威海艾佳医用设备有限公司或其在华唯一官方机构签订的备件供应协议、授权证明、海关报关单等），并在每次更换备件后，向采购人提供该备件的序列号及原厂出厂证明。

3.备件库：成交供应商需设有备件库，并承诺在接到采购人备件需求后，常规备件能在48小时内送达医院现场。若需更换进口备件，应在7个工作日内到货并完成安装、调试。
七、付款方式：

本项目无预付款，签订合同后，成交供应商按照合同条款约定为采购人提供一次性更换全部配件后30日内支付完中标价的95%（供应商按中标价开具全款发票），在质保服务周期满后15日内支付5%的尾款。如该台设备在维保合同期内提前报废，则按照实际维保时间支付设备维保服务费。

八、数据安全与保密义务

1.成交供应商在提供远程诊断、现场维修等服务过程中，应确保采购人设备中的所有患者数据、临床数据、设备运行数据等绝对安全。未经采购人书面授权，不得以任何形式复制、传输、泄露或用于其他任何目的。
2.成交供应商及其所有服务人员均须对服务过程中知悉的采购人医疗信息、管理信息、技术秘密等承担永久保密义务。成交供应商须在合同签订前，与其所有服务人员签署保密承诺书，并提交采购人备案。

九、违约处理及处罚规定

1.因供应商维护保养疏忽失误造成设备设施的损坏，资料、软件丢失等情况，供应商应无条件的维修或更换配件，保障设备设施和系统达到维修前正常运行状态，并赔偿采购人相关损失。

2.规定时限内供应商未能到达现场维修，采购人有权聘请第三方进行维修处理，由此产生的相关费用由供应商承担。

3.如果供应商在单次故障维修时间超过7天，采购人可以请其他设备服务商进行维修服务，由此发生的一切费用由供应商承担。

4.供应商应保证所提供的产品在采购人使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计或其他权利。如一旦发生第三方指控的相关侵权行为，则由供应商负责与第三方交涉，由此产生的相关责任及损失由供应商承担，若因此给采购人造成的责任及损失由供应商全部承担。

5.对于未经采购人书面同意的信息提供行为予以禁止。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。若供应商有违反上述保密义务之处，由此给采购人造成的损害由供应商承担。

6.供应商通过连接远程服务来访问、维护、修理、校准医疗设备或为医疗设备进行升级或安装补丁引起采购人数据系统混乱或崩溃，供应商应承担责任并赔偿当年维修保养费的10%给采购人，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

7.在合同履行过程中，如供应商出现破产、清算、合并或分立等情况，供应商应在三日内通知采购人，如未及时通知所造成的一切损失由供应商承担。供应商出现破产、清算、合并或分立等情况下，采购人有权单方解除合同，并无需承担违约责任。

8.除上述违约情形外，双方中任何一方不履行或不能完全履行本合同约定的，均属违约行为，违约方应向另一方一次性支付合同总金额的10%作为违约金，并承担由此引起的一切法律责任和相关经济损失。

	其他说明
	如有请提供与采购内容相关的项目管理及项目实施方案、应急方案、服务方案、售后服务、服务人员、信誉业绩等相关资料。

供应商必须依据国家、行业的有关规范、标准、规程和设备现行标准、规程及招标文件的要求，对项目内的设备进行系统的、全面的检测、保养及维修，对存在问题提出解决方案，完善设备设施，处理解决存在的故障、问题、安全隐患，保障设备的高效、安全正常运行。

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务或产品时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

在维保过程中，若由于成交供应商自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。

维保服务过程中，因故障或损坏需要更换的产品属医疗器械管理范畴的，成交供应商应合法获取产品，确保产品符合国家规定并有相应产品注册证。

在投标活动中提供任何虚假材料，其中标无效，并报监管部门查处。


售后服务维修维护保养主要项目报价清单
设备名称：移动式造血干细胞移植仓型号：AG-P.L 型

品牌：艾佳
	售后服务维修维护保养主要项目报价清单

	序号
	易损件名称
	生产企业
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	更换周期（月）

	1
	初效过滤器
	威海艾佳医用设备有限

公司
	P.L-G4
	6
	台
	
	
	

	2
	微粒收集模块
	威海艾佳医用设备有限

公司
	P.L-L13
	6
	台
	
	
	

	3
	除臭氧过滤器
	威海艾佳医用设备有限

公司
	P.L-600 目
	6
	台
	
	
	

	4
	活性炭过滤器
	威海艾佳医

用设备有限公司
	P.L-96
	6
	台
	
	
	

	5
	洁净帘
	威海艾佳医用设备有限

公司
	P.L-SJL
	8
	片
	
	
	损后更换

	6
	等离子模块反应器清

洁
	威海艾佳医用设备有限公司
	P.L-DLZ
	6
	台
	
	
	（专用消毒液清洁）

	
	
	
	
	
	
	合计
	
	


设备名称：水平送风式等离子空气消毒机型号：AG-P.H 型

品牌：艾佳

	售后服务维修维护保养主要项目报价清单

	序号
	易损件名称
	生产企业
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	更换周期（月）

	1
	初效过滤器
	威海艾佳医

用设备有限公司
	P.H-G4
	60
	台
	
	
	

	2
	微粒收集模块
	威海艾佳医

用设备有限公司
	P.H-H13
	12
	台
	
	
	

	3
	除臭氧过滤器
	威海艾佳医用设备有限

公司
	P.H-O3
	12
	台
	
	
	

	4
	等离子模块反应器清

洁
	威海艾佳医用设备有限公司
	P.H-DLZ
	6
	台
	
	
	（专用消毒液清洁）

	
	
	
	
	
	
	合计
	
	


